## Slide 1
Integrierte Intelligente Sensoren Sommersemester 2010
06.06.2012
Wilhelm Stork

## Slide 2: Haptik als Stabilisator der intraokularen Linse im Kapselsack

## Slide 3: Ungenügende Haptik – zu weich
Situation:
  Haptik der neuen Linse zu weich und können die Linse daher nicht im Kapselsack stabilisieren

## Slide 4: Haptik Verbiegung durch Gewicht eines Wassertropfens
Haptik Deformationssimulation Kraft: 0.05mN (Gewicht eines Wassertropfens)
Haptik Deformation im Experiment
Top view
Side view
Side view
Simulation
Experiment

## Slide 5: Haptik Deformation einer Tripode Linse durch einen Wassertropfen

## Slide 6: Haptik Verbiegung der Referenzlinse (IOLTECH)
Haptik Verbiegung der IOLTECH Linse HAPTIBAG durch Wassertropfen
Gleiche Situation anderer typ IOLTECH XLSTABI

## Slide 7: Schätzung der mechanischen Stabilität eines rechteckigen Stabes durch die Euler Gleichung
On a rod of length L and rectangular cross section with thickness d and width b acts a force F on the top of the rod along the the rod‘s length axis.
For a homogenous material with Young‘s elasticity modulus E, Euler‘s equation predicts the buckling force. (for example http://en.wikipedia.org/wiki/Buckling)
As we have seen in the experiments buckling in direction perpendicular to the lens plane occurs therefore the bending force is calculated in this direction. The length L we took is taken from the projection of the haptic in the lens plane.
F
d
L
b: Pos. 1
Direction of
bending

## Slide 8: Haptics sign for Equilibrio
2-Haptic lens Equlibrio
Side View
  Side thickness Pos.1 :=0.24mm (1)
  Projected Length: 3.5 mm in lens plane (outer diameter-lens diameter)/2
Top view:
  Haptics width at Pos.1: =1.767 mm (1)
Material properties
1

## Slide 9: IOLTECH HAPTIBAG
2-Haptic lens HAPTIBAG IOLTECH
Side View
  Side thickness Pos. 1: Stmin :=0.54mm (1)
  Projected Length: 3.0 mm in lens plane (Diam. 12mm)
Top view:
  Haptics width at Pos.1:= 1.43 mm (1)
Material properties
Youngs Elasticity Module E: 3 Mpa = 3 N/mm2
1

## Slide 10: Precise FEM simulation of buckling for the Equlibrio lens
Buckling Force applied in the lens plane F = 0.5 mN.
Estimated buckling force with the very simple Euler‘s method results in F = 1.0 mN.
Difference is only in the order of a factor 2.
Differences in comparison with IOLTECH models show a factor of 50 – 100.

## Slide 11: Herstellung einer Membran mit Ätzstoppschicht

## Slide 12: Hybrid intgerierter piezoresistiver Drucksensor
Druckdichter Deckel

## Slide 13: Drucksensor Prozess: Dotierung
Starting material: n-type Si, medium doping Orientation (100)
  Resist
  Lithography
  Implant piezoresistors with Boron and resist mask
  Remove resist
Diffusion is simpler Implantation is more expensive, but is preferred for better process control

## Slide 14: Drucksensor Prozess: Isolation 1
Abscheidung Isolation:
  Deposit SiO2 and Si3N4 by CVD
  Lithography
  Etch Si3N4 dry by Plasma (RIE)
  Etch SiO2 wet in HF

## Slide 15: Drucksensor Prozess: Metall
Deposit Al by sputtering
Lithography
Etch Al (wet)

## Slide 16: Drucksensor Prozess: Isolation 2, Passivierung
  Deposit Si3N4 by CVD

## Slide 17: Drucksensor Prozess: Membranätzung
Prepare Nitride on back of wafer as a mask
  Lithograpghy
  Etch Si3N4 dry
  Etch SiO2 wet
  Etch Si in KOH
The passivation covers the front side. Possible problems with pinholes.

## Slide 18: Drucksensor Prozess: Öffnen der Passivierung
Opening the passivation for electrical contact
  Lithography
  Etch Si3N4 dry

## Slide 19: Aufgebauter Drucksensor
Bild: HSG-IMIT
Notes: Was ist r? Nur die herstellungsbedingten Spannungen in der Schicht oder auch die Spannungen, die sich beim Verbiegen einstellen?
Quelle: Madou, S. 237

## Slide 20: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 21: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 22: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 23: Drucksensor

## Slide 24: REM-Aufnahmen des monolithischen Sensors
Uni Bremen

## Slide 25: Implantierbarer Drucksensor
Uni Bremen

## Slide 26: Drucksensor Anwendung in der Medizin
Uni Bremen

## Slide 27: Implantierbarer Blutdrucksensor
Uni Bremen

## Slide 28: Glaukom
Mangelversorgung der Retina und des Sehnervs durch überhöhten Augeninnendruck wegen Abflußstörung des Kammerwassers
2 % der Weltbevölkerung über40 Jahre leiden an pathologisch erhöhtem Augeninnendruck
In Deutschland besteht für mehr als 8 Mio. Menschen das Risiko, ein Glaukom zu entwickeln
800.000 Patienten leiden bereits an Glaukom, etwa 10 % dieser Patienten werden blind
Therapie: Medikamente oder Operation
Diagnostik: Überwachen des Augeninnendrucks

## Slide 29: Verfügbare Meßverfahren des Augeninnedrucks
Meßverfahren
  Applanationstonometer nach Goldmann
  Luftimpressionstonometer
Nachteile
  Messung mit Deformation der Cornea
  Mechanische Belastung
  Lokalanaesthesie
  Infektionsrisiko
  Keine Selbsttonometrie (Heimdiagnose, Verlaufsüberwachung)

## Slide 30: Implantierbarer Augeninnendrucksensor
Datentransfer in den Computer des Arztes, Auswertung
In eine Intraokularlinse
implantierter Drucksensor
Telemetrie:
Übertragung der Messwerte
aus dem Auge
Energieversorgung durch induktive Einkopplung
BMBF-Projekt mit Projektpartnern:
Acritec GmbH, Glienicke, Bytec GmbH, Stolberg, Mesotec GmbH, Hannover, Universitätaugenklinik Köln, FhG-IMS, Duisburg, Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik I, RWTH Aachen, Institut für Pathologie, RWTH Aachen
Optik ITIV

## Slide 31: Schema des Sensors

## Slide 32: Technische Daten
Messbereich des Drucksensors :0 – 399 mmHg
Genauigkeit der Druckmessung :+/- 1 mmHg
Dauer der Einzelmessung :0,044 s
Einzelmessung pro Messzyklus :40
Häufigkeit des Messzyklen :frei wählbar (max. 20Hz)
Leistungs-Verbrauch :0,21 mW
Versorgungsspannung :3 V
Übertragungsfrequenz (RF) :13,56 MHz
Datenübertragungsrate :26,5 kBit/s
Maximale Übertragungsleistung :0,5 W
Speicherkapazität :3000 Messzyklen (entspricht bei 1 Messzyklus pro 15 min.
1 Monat)
Dicke d. Trägerfolie plus Elektrochip :max. 0,305 mm
Durchmesser des Implantats :< 10mm
Durchmesser optisches System (IOL-Linse) :5 mm
Max. Abstand IODS Implantat –Brille :60 mm

## Slide 33: Implantation der Linse mit Drucksensor in ein Kaninchenauge
Uniaugenklinik Köln
Acritec

## Slide 34: Abgeleitete Sensoren
Mikromechanisches Mikrofon

## Slide 35: Anwendungsbeispiele
Implantierbarer Drucksensor

## Slide 36: Mikromechanischer Kraftsensor

## Slide 37: Ultraschallwandler Sender/Empfänger

## Slide 38: Ultrachallwandler Arrays

## Slide 39: Ultraschallwandler Array für medizinische Bildgebung

## Slide 40: Abgeleitete Sensoren
Low-g-Beschleunigungssensor als Neigungssensor

## Slide 41: Abgeleitete Sensoren
Mechanischer Vibrationssensor